Załącznik Nr 2A do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.091.2019

Załącznik Nr 2 do Umowy DEZ.26.091.2019

CZĘŚĆ NR. 1

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry wymagane

Przedmiot zamówienia: Respirator stacjonarny dla Oddziału Intensywnej Terapii Dorosłych

Nazwa-model/typ: …..……………………………………………………………………………………………………………………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |

| Respirator Stacjonarny – 1 szt. |
| --- |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość powieszenia respiratora na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) lub postawienia na półce kolumny | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 min | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | CMV, AC (CMVAssist) | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP | TAK |  |
| 12. | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. | TAK |  |
| 13. | Tryb wentylacji typu MMV | TAK |  |
| 14. | Tryb wentylacji PPS lub PAV+ | TAK |  |
| 15. | Tryb wentylacji typu VPS | TAK |  |
| 16. | Tryb wentylacji typu Volume Support (VSV) | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 17 | Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) dostępny we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  |
| 18. | Tryb wentylacji APRV | TAK |  |
| 19. | Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnienia na podstawie analizy etCO2, objętości i RR analizowanych przez respirator | TAK |  |
| 20. | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100% | TAK |  |
| 21. | Manewr kreślenia pętli P-V przy niskim przepływie | TAK |  |
| 22. | Kompensacja przecieków | TAK |  |
| 23. | Automatyczne westchnienia | TAK |  |
| 24. | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). | TAK |  |
| 25. | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 1 – 95 L/min. | TAK |  |
| 26. | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2000 ml. | TAK |  |
| 27. | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do 90 cmH2O. | TAK |  |
| 28. | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 90 cmH2O. | TAK |  |
| 29. | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 60 cmH2O. | TAK |  |
| 30. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | TAK |  |
| 31 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. | TAK |  |
| 32 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | TAK |  |
| 33 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego. | TAK |  |
| 34 | Rzeczywista częstość oddychania. | TAK |  |
| 35 | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi | TAK |  |
| 36 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 37 | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
| 38 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | TAK |  |
| 39 | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | TAK |  |
| 40 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK |  |
| 41 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | TAK |  |
| 42 | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | TAK |  |
| 43 | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
| 44 | Ciśnienie okluzji P,01 | TAK |  |
| 45 | NIF – Negative Inspiratory Force | TAK |  |
| 46 | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK |  |
| 47 | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
| 48 | Ciśnienie fazy Plateau. | TAK |  |
| 49 | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną | TAK |  |
| 50 | Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze | TAK |  |
| 51 | Kalkulacja współczynnika eliminacji dwutlenku węgla V’CO2 | TAK |  |
| 52 | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać | TAK |  |
| 53 | Prezentacja na kolorowym ekranie min 17” respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | TAK |  |
| 54 | Prezentacja na kolorowym ekranie min 17” respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | TAK |  |
| 55 | Prezentacja na kolorowym ekranie min 17” respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni | TAK |  |
| 56 | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej | TAK |  |
| 57 | Kategorie alarmów według ważności. | TAK |  |
| 58 | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
| 59 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
| 60 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | TAK |  |
| 61 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK |  |
| 62 | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | TAK |  |
| 63 | Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. | TAK |  |
| 64 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
| 65 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | TAK |  |
| 66 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | TAK |  |
| 67 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | TAK |  |
| 68 | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu. | TAK |  |
| 69 | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebuliazatorem z ekranu respiratora | TAK |  |
| 70 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. z końcówkami DIN/AGA | TAK |  |
| 71 | Skrócona instrukcja obsługi dostępna na ekranie respiratora | TAK |  |
| 72 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | TAK |  |
| 73 | Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu. | TAK |  |
| 74 | Akcesoria | TAK |  |
| 75 | - 1 płuco testowe, - 25 szt. układów jednorazowych, - 50 szt. filtrów mechanicznych - 10 szt. zastawek oddechowych jednorazowych, - 1 zastawki wydechowe wielorazowego użytku - 5 szt. czujników przepływu, - 1 czujnik przepływu do dezynfekcji i sterylizacji - 10 szt. kuwet do czujnika ETCO2 jednorazowych, - 1 szt. kuweta do czujnika ETCO2 wielorazowego użytku,, - 1 szt. pełnotwarzowych masek do nieinwazyjnej wentylacji z miękką poduszką wypełnioną żelem silikonowym w rozmiarach M,L,XL, - pokrowiec na respirator, | TAK |  |
| Parametry punktowane |
| 76 | Możliwość oddzielnego zamocowania ekranu sterowania nastawami i wyświetlającego parametry wentylacji od jednostki podającej mieszaninę oddechową w odległości do minimum 2,5 m | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 77 | Tryb wentylacji typu VPS (tzw. wentylacja „szumowa”) | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 78 | Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta wraz z zastawką wydechową. | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 79 | Przepływ przy terapii wysokim przepływem O2 w zakresie min. do 50l/min | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 80 | Automatyczne programowanie parametrów wentylacji i granic alarmowych na podstawie IBW pacjenta wynikającej z wprowadzonego wzrostu | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 81 | Funkcja automatycznego natlenowania pacjenta do toalety oskrzeli z regulacją stężenia tlenu | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 82 | Podpowiedzi kontekstualne dotyczące minimum trybów wentylacji i alarmów. | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 83 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł 3 m. | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 84 | Instrukcja Obsługi respiratora w języku polskim na ekranie respiratora | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 85 | Blokada wszystkich kół respiratora | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 86 | Kompensacja przecieków powyżej 150 litrów | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 87 | Minimum 6 widoków ekranu, konfigurowalne | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 88 | Gwarancja i serwis | TAK |  |
| 89 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze tj. od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)) max.72 godz | TAK |  |
| 90 | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | TAK |  |
| 91 | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 w dni robocze | TAK |  |
| 92 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni. | TAK |  |
| 93 | Serwis Urządzenia jedynie poprzez osoby posiadające uprawnienia wymagane przez producenta Urządzenia | TAK |  |
| 94 | Serwis autoryzowany przez producenta (podać nazwę i adres) | TAK |  |
| 95 | Dostępność części zamiennych min: 5 lat | TAK |  |
| 96 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe /opisy/ foldery / prospekty / ulotki / fotografie/ oświadczenie Wykonawcy / informacje producenta oferowanego asortymentu/, potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 2A do SIWZ pn. Opis  przedmiotu zamówienia - Parametry wymagane - oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem z zaznaczeniem której części dotyczy dokument. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.

……………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2A do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.091.2019

Załącznik Nr 2 do Umowy DEZ.26.091.2019

CZĘŚĆ NR 2

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry wymagane

Przedmiot zamówienia: Respirator transportowy dla Oddziału Intensywnej Terapii Dorosłych

Nazwa-model/typ: …..……………………………………………………………………………………………………………………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |

| Respirator transportowy – 2 szt. |
| --- |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |
| 2 | Oznaczenie znakiem CE | TAK |  |
| 3 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych | TAK |  |
| 4 | Respirator na podstawie jezdnej z blokadą kół | TAK |  |
| 5 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. | TAK |  |
| 7 | Cicha praca urządzenia przy typowych nastawach wentylacji ≤ 48dB | TAK |  |
| 8 | Zasilanie awaryjne respiratora pozwalające na 1-3h pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja producenta na wbudowaną turbinę min. 8 lat, niezależna od udzielonej gwarancji na pozostałe podzespoły | TAK |  |
| 10 | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,5 - 6,0 bar | TAK |  |
| 11 | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME | TAK |  |
| 12 | Możliwość zasilania w tlen z koncentratora tlenu | TAK |  |
| 13 | Tryby wentylacji |  |  |
| 14 | Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach CMV, AC, SIMV, | TAK |  |
| 15 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana w trybie: BIPAP, BiLevel, DuoPAP | TAK |  |
| 16 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |
| 17 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | TAK |  |
| 18 | Wentylacja z gwarantowaną objętością oddechu we wszystkich trybach w których występuje oddech VC. | TAK |  |
| 19 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  |
| 20 | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu PEEP | TAK |  |
| 21 | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | TAK |  |
| 22 | Oddech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
| 23 | Wentylacja z obowiązkową objętością minutową typu MMV lub ASV | TAK |  |
| 24 | Tryb wentylacji APRV | TAK |  |
| 25 | Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli | TAK |  |
| 26 | Terapia O2 wysokimi przepływami minimum 50 l/min | TAK |  |
| 27 | Automatyczna adaptacja przepływu wdechowego w trybach wentylacji z kontrolowaną objętością typu AutoFlow | TAK |  |
| 28 | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej | TAK |  |
| 29 | Parametry regulowane |  |  |
| 30 | Częstość oddechów w zakresie min. 2 - 80 min | TAK |  |
| 31 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 2000 ml | TAK |  |
| 32 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20 | TAK |  |
| 33 | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 100 cm H20 powyżej PEEP | TAK |  |
| 34 | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20 | TAK |  |
| 35 | Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakresie min. 0,2 - 8,0 sek. | TAK |  |
| 36 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100% | TAK |  |
| 37 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | TAK |  |
| 38 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 1-10 l/min | TAK |  |
| 39 | Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji w zakresie powyżej 200 l/min | TAK |  |
| 40 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 - 60 [%] | TAK |  |
| 41 | Parametry monitorowane |  |  |
| 42 | Aktualnie stosowany tryb wentylacji | TAK |  |
| 43 | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 44 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 45 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 46 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
| 47 | Wentylacja minutowa spontaniczna | TAK |  |
| 48 | Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość przecieku | TAK |  |
| 49 | Czas trwania fazy plateau wdechowego | TAK |  |
| 50 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 51 | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 52 | Ciśnienie fazy plateau | TAK |  |
| 53 | Podatność statyczna lub dynamiczna płuc, oporność | TAK |  |
| 54 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 55 | Temperatura gazów oddechowych wyświetlana na ekranie sterującym respiratora | TAK |  |
| 56 | Zintegrowany pomiar CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
| 57 | Prezentacja graficzna |  |  |
| 58 | Prezentacja i obsługa nastaw na pojedynczym (jedna matryca), wbudowanym, kolorowym dotykowym, minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych minimum: ciśnienie czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK |  |
| 59 | Szybki start wentylacji z prekonfigurowanymi nastawami wentylacji w oparciu o podany przez uzytkownika wzrost pacjenta (automatycznie wyliczone IBW) | TAK |  |
| 60 | Trendy z minimum 10 dni | TAK |  |
| 61 | Inne |  |  |
| 62 | 50 x filtr HME, ramię do podtrzymania układu oddechowego dren gazowy do zasilania respiratora w O2 o dł. 2-5m., 5 czujników przepływu (do dezynfekcji) Min 1 czujnik przepływu wielorazowego użytku (do sterylizacji) 10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku 1 zastawka wydechowa wielorazowego użytku (do sterylizacji) płuco testowe 25 szt.układ pacjenta jednorazowego użytku o długości 1,8-3,0m 1 szt. maska pełnotwarzowa roz. M, L,XLdo nieinwazyjnej wentylacji z miękką poduszką wypełnioną żelem nebulizator pneumatyczny wielorazowego użytku | TAK |  |
| 64 | Możliwość doposażenia respirator w mobilny system zaopatrzenia w tlen, min 2 butle. Uchwyt sprzęgany z respiratorem, certyfikowany przez producenta respiratora | TAK |  |
| 65 | Możliwość doposażenia respiratora w uchwyt łączący respirator z łóżkiem pacjenta | TAK |  |
| 66 | W komplecie pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków synchronizowany z wdechem pacjenta sterowany z kokpitu respiratora | TAK |  |
| 67 | Możliwość wyboru stosowanego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów | TAK |  |
| 69 | W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta | TAK |  |
| 70 | Polski interfejs i oprogramowanie aparat. W komplecie instrukcja obsługi po polsku | TAK |  |
| 71 | W komplecie maska pełnotwarzowa roz.M,L,XL do nieinwazyjnej wentylacji z miękką poduszką wypełnioną żelem silikonowym | TAK |  |
| 72 | Gwarancja i serwis | TAK |  |
| 73 | Gwarancja – min 24 miesiące, | TAK |  |
| 74 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze tj. od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)) max.72 godz | TAK |  |
| 75 | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | TAK |  |
| 76 | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 w dni robocze | TAK |  |
| 77 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni. | TAK |  |
| 78 | Serwis Urządzenia jedynie poprzez osoby posiadające uprawnienia wymagane przez producenta Urządzenia | TAK |  |
| 79 | Serwis autoryzowany przez producenta (podać nazwę i adres) | TAK |  |
| 80 | Dostępność części zamiennych min: 5 lat | TAK |  |
| 81 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy