ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.043.2019

Załącznik Nr 2 do Umowy DEZ.26.043.2019

Aktualnie obowiązujący

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Cyfrowy aparat mammograficzny

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
|  | Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatu ucyfrowionego zarówno CR i jak DR) | Tak |  |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min.5 KW | Tak |  |
|  | Minimalna wartość wysokiego napięcia ≤ 25 kV | Tak |  |
|  | Maksymalna wartość wysokiego napięcia ≥ 35 kV | Tak |  |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV. | Tak |  |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo – czasowego ≥ 500 mAs | Tak |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, dawka, materiał anody | Tak |  |
| LAMPA RENTGENOWSKA |
|  | Anoda wirująca. | Tak |  |
|  | Materiał anody - Wolfram | Tak |  |
|  | Prędkość wirowania anody min. 5500 obr/min | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | Tak |  |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową max. 0,1 mm | Tak |  |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową max. 0,3 mm | Tak |  |
|  | Filtry dodatkowe kształtujące charakterystykę promieniowania - minimum jeden filtr | Tak |  |
| AUTOMATYKA |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | Tak |  |
|  | Automatyka doboru filtrów | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | Tak |  |
|  | Ręczna kontrola kompresji | Tak |  |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | Tak |  |
| STATYW MAMMOGRAFICZNY |
|  | Statyw wolnostojący | Tak |  |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | Tak |  |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie minimum 71-140 cm | Tak |  |
|  | Zmotoryzowany zakres obrotu głowicy minimum 350º | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) dostępna również dla badań z tomosyntezą | Tak |  |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu min. 65 cm | Tak |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół przy pomocy przycisków ręcznych i nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych) lub przy pomocy przycisków nożnych oraz pokręteł | Tak |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki | Tak |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia 1,5x oraz 1,8x | Tak |  |
|  | Komplet płytek dociskowych z autodetekcją (aparat automatycznie rozpoznaje wielkość zainstalowanej płytki dociskowej i dobiera kolimację) | Tak |  |
|  | Płytka dociskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora z możliwością przesuwu automatycznego bez konięczności ręcznego przesuwania przez technika | Tak |  |
|  | Adaptacyjna płytka kompresyjna małego formatu min 18x23 cm - dopasowuje się do kształtu piersi | Tak |  |
|  | Płytka dociskowa dużego formatu min.23x29cm | Tak |  |
|  | Płytka dociskowa do zdjęć celowanych | Tak |  |
|  | Płytka dociskowa do zdjęć z powiększeniem wraz z zestawem do powiększeń | Tak |  |
|  | Zes zestaw fantomów/mierników dla spełnienia wymagań kontroli jakości wykonywanych przez użytkownika zgodnie z Polskim ustawodawstwem | Tak |  |
| DETEKTOR CYFROWY |
|  | Detektor cyfrowy o wymiarach min. 23cm x 29cm | Tak |  |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał obrazowy bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) | Tak |  |
|  | Rozmiar piksela max 80µm | Tak |  |
|  | Zakres dynamiki detektora min. 14 bit | Tak |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa z konstrukcją umożliwiającą rejestrację obrazów w min. dwóch formatach | Tak |  |
|  | Informacje zbierane z detektora jednoczasowo a nie na zasadzie skanowania detektora | Tak |  |
| Konsola technika (stacja akwizycyjna) |  | Tak |
|  | Wyposażenie stacji akwizycyjnej: Monitor, komputer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, stół operatora z przesłoną ochronną dla operatora, UPS | Tak |  |
|  | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta | Tak |  |
|  | Monitory obsługowe dla technika LCD min. 20” | Tak |  |
|  | Matryca obrazów minimum 1280x1024 Pikseli (min. 1,3MP) | Tak |  |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb | Tak |  |
|  | wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | Tak |  |
|  | nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | Tak |  |
|  | Funkcje: - powiększenie wybranego fragmentu, - dodawanie tekstu do obrazu, - pomiar wartości pikseli w zaznaczonym regionie (ROI), - pomiar długości, - edycja zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) - możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami | Tak |  |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta lub pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: DICOM Storage DICOM Modality Worklist, - DICOM Print | Tak |  |
|  | Wysyłanie obrazów do systemu PACS w standardzie DICOM | Tak |  |
|  | Komunikacja poprzez DICOM 3.0 | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji badań na lokalnym archiwum i w systemie PACS | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznej dystrybucji obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego wprowadzania parametrów ekspozycji i połączenia ich z obrazem cyfrowym | Tak |  |
| STACJA OPISOWA LEKARSKA |  | Tak |
|  | Komputer stacji lekarskiej o parametrach dedykowanych przez producenta | Tak |  |
|  | Stacja opisowa do mammografii spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych | Tak |  |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | Tak |  |
|  | 2 x diagnostyczny monitor medyczny o minimalnych wymaganiach: monitory parowane min. 5MPix monochromatyczne, rozdzielczość min. 2048x2560 pix, przekątna min. 21" kontrast min. 1100:1, jasność maksymalna min. 1100 cd/m2, - kąty widzenia min.1700/1700 - prezentacja obrazu w pionie | Tak |  |
|  | Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami | Tak |  |
|  | Monitor RIS - Monitor LCD min. 19” | Tak |  |
|  | Graficzna karta medyczna dedykowana do obsługi 2x 5MP + minitora RIS | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy min. 1 GB/sek | Tak |  |
|  | Komunikacja poprzez Dicom 3.0 | Tak |  |
|  | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem RIS/PACS w zakresie przeszukiwania i pobierania badań do opisu i ich archiwizacji | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji, oceny i opisu badań radiologicznych ogólnodiagnostycznych zawierające oprogramowanie umożliwiające min. zmianę jasności, kontrastu, porównania serii, pomiary geometryczne. Posiadajace funkcje powiększania, przesuniecia obrazu,narzędzie lupy. Funkcjonalność oznaczenia miejsca zainteresowania na zdjęciu i przesłania tej adnotacji na stację technika. Oprogramowanie umożliwiające zmianę skali dopasowania obrazu do ekranu, wyświetlania 1:1, w realnej skali. | Tak |  |
|  | Dla badań mammograficznych funkcje: Automatycznego wyrównania piersi wyświetlania poszczególnych kwadrantów piersi | Tak |  |
|  | Funkcja synchronizacji badań do porównania z możliwością przeglądania badań z tomosyntezy piersi lewej i prawej po rozbudowie o tą funkcję | Tak |  |
|  | Export plików DICOM na zewnętrzny nośnik ( płyta CD/DVD, pendrive , dysk USB) | Tak |  |
|  | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej | Tak |  |
|  | Automatyczny system detekcji zmian wspomagający pracę lekarza (CAD) m.in. wykrywający mikrozwapnienia, obsługujący badania tomosyntezy z opcją CAD 3D po rozbudowie o tą funkcjonalność | Tak |  |
| Wymagane funkcje i wyposażenie |  | Tak |
|  | Możliwość Rozbudowy o Funkcję Tomosyntezy mammograficznej opcja dostępna i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta zaoferowanego aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o badania dwuenergetyczne z kontrastem opcja dostępna i potwierdzona i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta zaoferowanego aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do biopsji stereotaktycznej opcja dostępna i potwierdzona i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta zaoferowanego aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do wykonywania biopsji pod kontrolą tomosyntezy opcja dostępna i potwierdzona i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta zaoferowanego aparatu | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 | Tak |  |
|  | Instalacja przedmiotu zamówienia - w pracowni mammografii Zamawiającego, w tym demontaż obecnie posiadanego mammografu cyfrowego Selenia, instalacja nowego aparatu w miejsce zdemontowanego, wykonanie niezbędnych przyłączeń elektrycznych, teleinformatycznych, ewentualne uzupełnienia posadzki/wykładziny podłogowej w przypadku wystąpienia braków po montażu. | Tak |  |
|  | Wykonanie Projektu Ochrony Radiologicznej (Projekt Osłon) w wersji papierowej, 3 egzemplarze – projekt kompletny do złożenia dla instytucji zatwierdzającej. | Tak |  |
|  | Testy odbiorcze i specjalistyczne po instalacji aparatu zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami, wykonane przez certyfikowaną jednostkę oraz wykonanie pomiarów mocy i dawki w otoczeniu | Tak |  |
|  | Szkolenie techników w zakresie obsługi aparatu | Tak |  |
|  | Szkolenie dla techników w zakresie wykonywania testów podstawowych | Tak |  |
|  | Szkolenie lekarzy w zakresie obsługi oprogramowania stacji opisowej | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy