ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR  2. DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Komora Laminarna: Zakład Medycyny Nuklearnej – 1 szt.

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ..………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Komora umożliwiająca przygotowywanie radiofarmaceutyków dla badań przy pomocy skanera gammakamery i PET. | TAK |  |
| 2. | Klasa czystości powietrza - A z nawiewem laminarnym; wejściowymi filtrami absolutnymi HEPA; wyjściowymi filtrami absolutnymi HEPA lub filtrami z węgla aktywnego. | TAK |  |
| 3. | Powierzchnia robocza - stal nierdzewna. | TAK |  |
| 4. | Powierzchnia robocza pozwalająca na obciążenie do 100kg. | TAK |  |
| 5. | Osłonność ołowiu w przedziale roboczym i serwisowym min. 30mm. | TAK |  |
| 6. | Wyposażenie komory w dwa kosze na generatory Tc-99m z zautomatyzowaną obsługą - dostosowane przedziałów do wymiarów generatorów dostępnych na rynku. | TAK |  |
| 7. | Automatyczna winda do wprowadzenia oddzielnie każdego z generatorów do przestrzeni roboczej komory. | TAK |  |
| 8. | Osłonność ołowiu w przedziale generatorów min. 50mm. | TAK |  |
| 9. | Wyposażenie komory w kosz na odpady promieniotwórcze, kosz wpuszczony w blat roboczy, kosz podzielony na dwa przedziały o minimalnej pojemności min. 4l każdy. | TAK |  |
| 10. | Osłonność ołowiu pojemników w przedziale odpadów min. 10mm. | TAK |  |
| 11. | Wyposażenie komory w miernik aktywności; komora jonizacyjna miernika wpuszczona w blat roboczy; automatyczna winda dla strzykawek i fiolek w celu wprowadzenia do przestrzeni komory jonizacyjnej miernika aktywności; minimalny zakres pomiarowy dla Tc99m do 200 GBq, F-18 do 70GBq; zakres pomiaru aktywności stosowanych izotopów zgodny z aktywnościami stosowanymi w medycynie nuklearnej; miernik wyposażony w aplikatory do pomiaru fiolki (10ml, 20ml, 30ml), strzykawki z igłą (2ml, 5ml, 10ml, 20ml), strzykawki bez igły (2ml, 5ml, 10ml, 20ml); aplikacja pozwalająca na wykonywanie kontroli parametrów fizycznych zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą Prawo Atomowe oraz związanymi z nią aktami wykonawczymi; miernik z minimum 80 wstępnie zaprogramowanymi używanymi izotopami w tym z minimum 8 łatwo wybieralnych za pomocą jednej operacji; urządzenie pomiarowe/wyświetlające z interfejsem użytkownika umożliwiającym podgląd na laptopie umiejscowionym na statywie w obrębie komory laminarnej; możliwość archiwizowania wyników kontroli; drukarka etykiet; drukarka etykiet umieszczona na statywie razem z laptopem. | TAK |  |
| 12. | Wyposażenie w referencyjne źródło promieniowania Cs-137 dedykowane do testów i kontroli, zgodne w zakresie i rodzaju z zaleceniami producenta miernika aktywności. | TAK |  |
| 13. | Osłonność ołowiu w przedziale komory jonizacyjnej miernika aktywności min. 20mm. | TAK |  |
| 14. | Szyba robocza przesówna na całej szerokości komory, szyba ze szkła ołowianego, wysokość szyby bez ramki ma stanowić min. 3/4 wysokości przedziału roboczego a jej szerokość bez ramki min 25cm, szerokość całkowita szyby z ramką do 42cm, szyby o ekwiwalencie osłonności min. 30mm ołowiu. | TAK |  |
| 15. | Dwa gniazda elektryczne wewnątrz komory. | TAK |  |
| 16. | Wymiary wewnętrzne przestrzeni roboczej szerokość min 120cm, głębokość min 60cm, wysokość min 60cm. |  |  |
| 17. | Komora laminarna wyposażona w sposób umożliwiający instalację dyspensera - bez konieczności ponoszenia kosztów na modernizację komory w celu zainstalowania w przyszłości zakupionego przez szpital dyspensera. |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 18. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 19. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 20. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 21. | Zakupu części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 22. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim. Instrukcja obsługi w języku polski. | TAK |  |
| 24. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 25. | Szkolenie personelu technicznego Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. Przeprowadzenie szkolenia dla personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi i konserwacji dostarczonej aparatury. | TAK |  |
| 26. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 27. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR  2. DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: 	Pojemnik do przenoszenia strzykawek - SPECT:  Zakład Medycyny

Nuklearnej - 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Ołowiny lub wolframowy pojemnik dedykowany do transportu strzykawek z Tc-99m | TAK |  |
| 2. | Osłonność - równoważnik min 3 mm Pb | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 3. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 6. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim Karta technicznych/charakterystyk potwierdzających ich dane techniczne. | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Pojemnik do przenoszenia strzykawek - PET:  Zakład Medycyny

Nuklearnej – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: …………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry -potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Ołowiny lub wolframowy pojemnik dedykowany do transportu strzykawek do dyspensera PET | TAK |  |
| 2. | Osłonność - równoważnik min 6 mm Pb | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 3. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 6. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim Karta technicznych/charakterystyk potwierdzających ich dane techniczne. | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Kosz na odpady: Zakład Medycyny Nuklearnej - 1 szt.

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………….....

Nazwa-model/typ: …………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Umożliwiający otwarcie jedną ręką lub jedną nogą | TAK |  |
| 2. | Osłonność min 20mm Pb | TAK |  |
| 3. | Pojemność min 9l | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 6. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |
| 7. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim Karta technicznych/charakterystyk potwierdzających ich dane techniczne. | TAK |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Pojemnik nablatowy na odpady: Zakład Medycyny Nuklearnej - 2 szt.

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: …………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Ołowiany lub wolframowy pojemnik na ostre odpady medyczne | TAK |  |
| 2. | Osłonność - równoważnik min. 10mm Pb | TAK |  |
| 3. | Pojemność min 2,5l | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia - podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 6. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 7. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim Karta technicznych/charakterystyk potwierdzających ich dane techniczne. | TAK |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Osłonka na fiolki z okienkiem: Zakład Medycyny Nuklearnej – 2 szt.

Producent: ….……………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Wolframowe lub ołowiane osłonki na fiolki z radioznacznikiem do SPECT o wymiarach umożliwiających stosowanie fiolek dostępnych w Polsce | TAK |  |
| 2. | Osłonność - równoważnik min. 8mm Pb. Osłonność - równoważnik min. 8 mm ± 0,2 mm. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 3. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 6. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim Karta technicznych/charakterystyk potwierdzających ich dane techniczne. | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Przenośny miernik skażeń powierzchniowych i mocy dawki: Zakład

Medycyny Nuklearnej - 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Wyposażenie w 1 szt. "stacji" ściennej w celu dokowania miernika, po wpięciu miernika w stację miernik ma służyć jako bramka dozymetryczna, ładowanie miernika w stacji. | TAK |  |
| 2. | Wykrywanie skażeń α, β, ɣ | TAK |  |
| 3. | Wyświetlanie wyników: s-1, Bq, Bq/cm2, Sv/h | TAK |  |
| 4. | Działanie bez konieczności wymiany gazów | TAK |  |
| 5. | Minimum alarm akustyczny przekroczenia wartości definiowanych oddzielnie dla każdego nuklidu. | TAK |  |
| 6. | Czytelny wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 7. | Odrębny zasilacz do ładowania miernika | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 8. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 9. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 11. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 12. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Osłona wolframowa na strzykawki z okienkiem 2,5 ml: Zakład Medycyny

Nuklearnej - 3 szt.

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: …………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Pojemność - 2,5 ml | TAK |  |
| 2. | Osłonność - min. 2mm wolframu | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 3. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 6. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim Karta technicznych/charakterystyk potwierdzających ich dane techniczne. | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Osłona wolframowa na strzykawki z okienkiem 5 ml: Zakład Medycyny

Nuklearnej – 1 szt.

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: …………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Pojemność - 5 ml | TAK |  |
| 2. | Osłonność - min. 2mm wolframu | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 3. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 6. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim. Karta technicznych/charakterystyk potwierdzających ich dane techniczne. | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:	Suchy blok grzejny: Zakład Medycyny Nuklearnej – 1 szt.

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: …………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Zakres temperatur od 5 do 120 stopni Celcjusza | TAK |  |
| 2. | Minimum dwie studzienki na fiolki | TAK |  |
| 3. | Przystosowany do zastosowania Tc-99m w zakresie spełnienia stawianych wymogów bezpieczeństwa użytkowania | TAK |  |
| 4. | Przystosowany rozmiarami studzienki na fiolki na eluat zawierający Tc-99m | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 5. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 8. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:  Wytrząsarka laboratoryjna: Zakład Medycyny Nuklearnej - 1 szt.

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: …………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Wymiary maksymalne dł.-150mm, szer.-180mm, wys.-180mm | TAK |  |
| 2. | Umożliwiają wytrząsanie fiolek przy znakowaniu TC-99m | TAK |  |
| 3. | Kołnierz ołowiany o grubości min. 6mm Pb | TAK |  |
| 4. | Płynna regulacja obrotów | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 5. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 8. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim. Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Fantom Jaszczaka : Zakład Medycyny Nuklearnej – 1 szt.

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: …………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Kompatybilny z gamma kamerą typ SPECT-CT NM/CT 870 | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 2. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 5. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim. Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 6. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

_____________________________________________________________

Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego